input.doc

Základné záväzné postupy a podmienky pre vlastný výkon anestézie

Tieto základné postupy sa vzťahujú na pacientov podrobujúcich sa anestézii bez ohľadu na okolnosti a môžu byť modifikované v prípade neodkladných výkonov (extrémne situácie, hromadné nešťastia, a pod.).

Vysvetlenie pojmov

Počas anestézie musia byť a môžu byť monitorované niektoré  nižšie menované parametre a to dvomi spôsobmi:

a.  Pod pojmom byť monitorované - rozumieme časté meranie parametra a to minimálne v 5 minútových intervaloch.

b. Pod pojmom kontinuálne monitorované - rozumieme meranie (sledovanie) parametra nepretržite  obyčajne technickým zariadením.

Pojem musí byť, je povinný, a pojem  nevyhnutné  - znamená, že nedodržanie odporúčania by sa mohlo považovať za postup non lege artis.

Pojem odporúča sa, pojem je vhodné,  pojem je možné, môže sa - znamená, že je vhodné odporúčanie dodržať,  ak sú na to vytvorené podmienky.

3.1.  Personálne podmienky podávania anestézie

- Pri akomkoľvek spôsobe podávania anestézie musí byť prítomný  na anestéziologickom pracovisku kvalifikovaný anestéziológ (anestéziológ v príprave na kvalifikačnú atestáciu) a anestéziologická sestra.

- V prípade, že anestéziu podáva anestéziológ v príprave na kvalifikačnú atestáciu I. st. musí byť kvalifikovaný anestéziológ okamžite dostupný ( komunikačný prostriedok - rádiotelefón, telefón, pager a pod.).

- Jeden anestéziologický tím ( lekár-sestra) musí  podávať v tom istom čase  anestéziu len jednému pacientovi - teda jeden tím smie podávať anestéziu len jednému pacientovi. Výnimkou sú situácie krajnej núdze.

- Anestéziológ a anestéziologická sestra sú povinní prekontrolovať, zostaviť a nakalibrovať všetky technické zariadenia a pomôcky, ktoré by mohli byť pri podávaní anestézie a riešení komplikácií potrebné a  skontrolovať zásoby liekov a ŠZM. V urgentných situáciach môže byť tento postup porušený , musí byť zaznamenaný v zázname o anestézii.

- V prípade, že sa pre aplikáciu liekov (opakovanú aplikáciu) používajú striekačky je nevyhnutné ich jednoznačne označiť samolepkou (leukoplastom, nemazateľnou fixkou, alebo iným spôsobom) s názvom lieku, či jeho skratkou, aby sa zabránilo liekovej zámene. V prípade, že je liek podávaný v infúzii, jeho názov sa musí na infúznu fľašu (nálepku) výrazne napísať.

3.2.  Základné technické podmienky podávania anestézie

- Anestéziologické pracovisko pri aplikácii akejkoľvek anestézie (TIVA, inhalačná, miestna, zvodová, analgosedácia, stand-by a pod.) musí byť vybavené funkčným anestéziologickým prístrojom vrátane zdrojov stlačených plynov, plnou náhradnou tlakovou fľašou s O2, ručným kriesiacim prístrojom, pomôckami na intubáciu, odsávačkou, minimálnym monitoringom, zásobou liekov na celkovú anestéziu, liekov na rozšírenú KPR, príslušným ŠZM a defibrilátorom. Minimálne jeden defibrilátor pre operačný trakt.

- Na 2-3 anestéziologické pracoviská musí byť jeden funkčný záložný anestéziologický prístroj.

- V prípadoch, kedy vzhľadom na okolnosti nie je možné vybaviť pracovisko narkotizačným prístrojom (napr. urgentná kardioverzia na JIS a pod.) je nevyhnutné, aby anestéziologický tím mal k dispozícii, okrem ostatných zariadení a pomôcok vymenovaných v bode 3.2.A,  namiesto narkotizačného prístroja minimálne transportný ventilátor ( iný ventilátor)  a zdroj kyslíka.

Poznámka: Pod pojmom anestéziologické pracovisko rozumieme vyčlenený priestor (nemusí to byť len operačná sála alebo ambulancia), kde sa pravidelne, či sporadicky podáva niektorý spôsob anestézie, alebo miesto, kde sa anestézia zvyčajne vôbec nepodáva, ale je nevyhnutné ju podať.

3.3.  Základné podmienky pre monitorovanie pacienta počas anestézie

3.3.1.  Základné monitorovanie technického zariadenia (narkotizačného prístroja)

- Napájanie prístroja kyslíkom musí byť monitorované kontinuálne (optický a akustický alarm).

- Koncentrácia kyslíka v dýchacom okruhu musí byť monitorované kontinuálne (optický a akustický alarm poklesu koncentrácie O2 pod zvolenú hodnotu, minimálna hodnota dolného limitu nesmie byť nastaviteľná pod 18% O2)

- Prietok plynov zvyčajne N2O, O2, vzduch, ako aj nastavenie koncentrácie pár inhalačných anestetík musia byť monitorované.

- Odporúča sa použitie systému blokujúceho prietok N2O pri výpadku O2

- Odporúča sa monitorovanie výpadku elektrickej siete.

3.3.2.  Monitorovanie oxygenácie

Monitorovanie oxygenácie má orientačne informovať anestéziológa o situácii v dodávke okysličenej krvi tkanivám, ako aj o chemickom zložení inspirovaného plynu. Sekundárne informuje anestéziológa aj o výmene plynov v pľúcach a nepriamo o perfúzii tkanív.

- pri podávaní celkovej anestézie musí byť koncentrácia O2 v dýchacom okruhu monitorovaná kontinuálne (3.3.1)

- pri podávaní akejkoľvek anestézie musí byť kontinuálne monitorovaná saturácia hemoglobínu kyslíkom vhodným spôsobom ( najčastejšie SpO2).

- prístupné miesta pacientovho tela ( ruka, hlava a pod.) musia byť dostatočne osvetlené, aby bolo možné kontrolovať farbu slizníc, pokožky, akier.

3.3.3.  Monitorovanie ventilácie

U pacienta pri podávaní akejkoľvek anestézie sa musí sledovať ventilácia a to klinicky - fyzikálnym vyšetrením, observáciou, prípadne monitorom. Monitorovanie ventilácie má informovať anestéziológa o výmene plynov v pľúcach, vrátane priechodnosti dýchacích ciest.

- U pacientov, ktorým je podávaná iná než celková anestézia je nevyhnutné monitorovať dýchacie exkurzie hrudníka, dýchacie šelesty, hĺbku dýchania a frekvenciu dýchania. Môže sa použiť (orientačne) kapnometria/kapnografia.

- U pacientov podrobujúcich sa celkovej anestézii, okrem klinického monitorovania podľa bodu 3.3.3.A, je nevyhnutné monitorovať parametre minútovej ventilácie.

- Výnimkou sú celkové anestézie typu TIVA pre výkony do 20-30 min, ak pacient ventiluje len vzduch, vtedy postačí sledovanie podľa bodu 3.3.3.A..

- V prípade, že nie je možnosť monitorovania dychových objemov pri aplikácii celkovej anestézie (s výnimkou pozri vyššie bod C.), je nevyhnutné kontinuálne monitorovanie EtCO2.

- U pacientov, ktorí boli intubovaní  alebo sa im aplikovala laryngeálna maska, je nevyhnutný monitoring podľa bodu 3.3.3 A,B,D. Okrem toho je vhodné na detekciu správneho umiestnenia ET kanyly použiť objektívnu metódu a to kapnometriu.

- Ak je aplikovaná počas anestézie riadená, či podporná ventilácia, je vhodné okrem monitoringu uvedeného v bode 3.3.3.E, kontinuálne monitorovať rozpojenie dýchacieho okruhu vhodným spôsobom (alarm rozpojenia okruhu, prípadne kapnograf). Ak je možnosť použitia kapnografie musí sa použiť.

- Pri aplikácii CO2 do telových dutín (laparoskópia, torakoskópia a.p. je anestéziológ povinný aplikovať kontinuálne monitorovanie CO2 (kapnometriu). V prípade, že kapnometer nemá k dispozícii, je anestézia k takému výkonu kontraindikovaná.

- Je vhodné kontinuálne monitorovať tlak v dýchacom okruhu manovákuometrom alebo elektronicky.

- V prípade, že je pacient intubovaný alebo má aplikovanú laryngeálnu masku, je nevyhnutné kontrolný balónik  umiestniť v zornom poli anestéziológa ( výnimkou sú výkony v oblasti hlavy). U dlhodobých výkonov sa odporúča meranie tlaku v manžete ET kanyly  po 1-2 hodinách.

- Po intubácii a kontrole jej správnosti anestéziológ je povinný overiť obojstrannú prítomnosť dýchacích šelestov a túto skutočnosť vhodným spôsobom zaznamenať. Ak má k dispozícii kapnometer, je vhodné ho použiť pre kontrolu správnej intubácie.

- Aplikovať tzv. low-flow (minimal flow) anestéziu smie anestéziológ len v tom prípade, ak má na jej aplikáciu vytvorené technické podmienky (anestéziologický prístroj s parametrami deklarovanými na tento účel a požadovaný monitoring).

- Monitorovanie koncentrácie N20 a anestetických plynov je vhodné.

3.3.4. Monitorovanie cirkulácie

Má zabezpečiť orientáciu anestéziológa o adekvátnosti cirkulácie.

- Pri aplikácii akejkoľvek anestézie je nevyhnutné monitorovať  pulz (palpačne) či monitorom, systolický a diastolický krvný tlak ( každých 5 minút) neinvazívnym spôsobom a srdcové ozvy.

- Pri aplikácii akejkoľvek anestézie sa musí kontinuálne monitorovať EKG. U výkonov trvajúcich menej ako 30 min ASA 1, ak sa monitoruje SpO2 nie je nevyhnutné monitorovať EKG, avšak sa odporúča.

- Pulzovú frekvenciu a pulzovú pletysmografickú krivku je vhodné derivovať z pulzového xymetra.

- V prípadoch, kde si to vyžaduje celkový stav pacienta, prípadne chirurgický výkon, je nevyhnutné kontinuálne monitorovať arteriálny tlak invazívne („krvavo“), prípadne CVT, či iné parametre obehu ( CI, SVR a pod).

- Krvný tlak a pulz je nevyhnutné monitorovať až do odovzdania pacienta do starostlivosti pooperačného personálu.

- V prípadoch, kde je pooperačný transport na dlhšiu vzdialenosť, a ak je pacient počas transportu umelo ventilovaný, je vhodné kontinuálne monitorovať EKG , prípadne SpO2 a pulzovú frekvenciu transportným monitorom po celý čas transportu.

3.3.5.  Monitorovanie telesnej teploty

Monitorovanie telesnej teploty má anestéziológa informovať o prípadnom podchladení, či prehriati pacienta , či o vznikajúcej malígnej hypertermii.

- Kontinuálne monitorovanie telesnej teploty (TT) by malo byť anestéziológovi k dispozícii, ako súčasť operačného monitoringu.

- Kontinuálne monitorovanie TT je nevyhnutné použiť, ak pacient má (vzhľadom na operačný výkon) tendenciu k podchladeniu (malé deti).

- Kontinuálne monitorovanie TT je anestéziológ povinný použiť pri anamnéze malignej hypertermie u pacienta či v rodine a ak zistí klinicky, že počas anestézie stúpa teplota pacienta.

- U pacientov, ktorí sú akútne operovaní a majú zvýšenú teplotu je vhodné zvážiť monitorovanie TT.

- 3.3.6. Monitorovanie bilancie tekutín a hladiny svalovej relaxácie  počas anestéze

- Monitorovanie príjmu a výdaja (bilancie) tekutín je vhodné robiť hlavne u dlhodobých výkonov, u výkonov s veľkými stratami krvi, šokovaných pacientov, traumatizovaných pacientov. a pod.

- Pri bežných anestéziách  sa sumuje len celkový objem tekutín podaných počas anestézie.

- Anestéziológ je povinný monitorovať príjem a výdaj len u zvlášť náročných výkonov zvyčajne po dohode s operatérom, u polytraumatizovaných pacientov a u pacientov s veľkými stratami tekutín.

- Pri bežných anestéziach je indikácia k monitorovaniu bilancie na uvážení anestéziológa.

- Úroveň svalovej relaxácie je nevyhnutné monitorovať u pacientov s vážnejšími poruchami pečene a obličiek a pri náročných výkonoch.

- Všeobecne po aplikácii myorelaxancií je monitorovanie úrovne svalovej relaxácie vhodné.

- Starostlivosť o pacienta po anestézii

Všetci pacienti po podaní akejkoľvek anestézie si vyžadujú poanestetickú starostlivosť.

Podľa závažnosti celkového stavu  je možné pacienta odovzdať do starostlivosti  základného oddelenia - pooperačná izba (JIS),  na budiacu miestnosť( s vyčleneným anestéziológom / anestéziologickou SZP) alebo na lôžkovú časť KAIM (OAIM).

- Pacienta musí sprevádzať niekto z anestéziologického tímu, ktorý informuje o stave a o priebehu anestézie  preberajúceho pracovníka (lekár, SZP), ktorému sa pacient odovzdá do ďalšej starostlivosti. Tomuto pracovníkovi odovzdá aj originál záznamu o anestézii.

- Na poanestetickom oddelení ( hociktoré z vyššie vymenovaných) musí byť pacient znovu vyšetrený a musí mu byť naordinovaná príslušná liečba a monitoring.

- Pacient musí byť počas ošetrovania na poanestetickom oddelení primerane monitorovaný, potrebu úrovne monitorovania, ventilácie a monitorovaných parametrov určí lekár poanestetického odd., ev. zobúdzacej izby.

- Prepustenie z poanestetického oddelenia indikuje lekár pracujúci na tomto oddelení

- V prípade komplikácií  konzultuje s anestéziológom podávajúceho anestéziu.

- Dokumentácia sa vedie na príslušných tlačivách.

5. Dokumentácia

Dokumentácia o predanestetickom vyšetrení, priebehu anestézie a priebehu poanestetickej starostlivosti na budiacej miestnosti patriacej anestéziológovi sa vedie na predpísaných tlačivách. V prípade odovzdania do starostlivosti na KAIM (OAIM) sa vedie na resuscitačnom zázname.

Príloha:. Návrh minimálneho prístrojového vybavenia pracovísk anestéziológie a intenzívnej medicíny

| Názov technického zariadenia | NsP I. typu | # NsP II. typu | NsP III. typu | #### FNsP | Špec.prac. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet/ 1 lôžko alebo odd. | Počet/ 1 lôžko alebo odd. | Počet/ 1 lôžko alebo odd. | Počet/ 1 lôžko alebo odd. | Počet/ 1 lôžko alebo odd. | Záložné prístroje ks/odd |
| Monitorovacia centrála ( na celé odd.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Monitor EKG, NIBP, TT, SpO2, Dych) / z toho modulárnych | 1/0,2 | 1/0,3 | 1/0,5 | 1/0,7 | 1/0,8 | 1 |
| Monitor vitálnych funkcií - transportný | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Prenosný monitor SpO2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |  |
| Monitor CO2 (alebo modul) | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1 |  |
| Ventilačný monitor (alebo modul) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |  |
| Monitor CO (alebo modul) | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |  |
| Monitor CO neinvazívny | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |  |
| Metabolický monitor (nepriama kalorimetria) | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |  |
| Monitor žalúdkového pH (alebo modul) | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |  |
| Neivazívny monitor hepatálnych funkcií | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |  |
| Monitor IBP (alebo modul) | 0,2 | 1 | 2 | 3 | 3 |  |
| Monitor ICP | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Pulzový oxymeter transportný | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
| Defibrilátor | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1 |
| Kardiostimulátor (na jedno oddelenie) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| EKG 6 kanálové (na jedno oddelenie) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| Transportný ventilátor na jedno oddelenie) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |
| Vysokofrekv. ventilátor (na jedno oddelenie) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Servoventilátor so zvlhčovaním | 0,5 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zvlhčovač ohrievač pre O2 terapiu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Odsávačka elektrická | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Odsávačka pneumatická (vákuum) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Ručný dýchací prístroj | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |  |
| Súprava laryngoskopov | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Nebulizátor liekov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Lineárna striekačková pumpa | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |
| Infúzna pumpa | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |  |
| Zohrievač krvi /roztokov (na jedno oddelenie) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| Anestéziologický prístroj (na jedno oddelenie) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Monitor EEG / BIS (alebo modul) | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |  |
| Invazívny monitor ABR a SaO2 (SvO2) | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |  |
| Fibrobronchoskop intubačný (na oddelenie) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| Statim - suché laboratórium ( na oddelenie) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| Počítač na spracovanie údajov | 0,3 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |  |
| Prenosné RTG (na oddelenie) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Lôžko resuscitačné štandard | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Lôžko resuscit s váhou | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |  |
| Antidekubitor | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1 |  |
| Lôžko otáčacie (na oddelenie) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| Hemodialýza/perfúzia/plazmaferéza dostupná v zariadení alebo priamo pri lôžku pacienta |  |  |  |  |  |  |
| Súprava na tracheostómiu, hrudnú punkciu, sutúru (á 1 ks na oddelení) |  |  |  |  |  |  |
| USG dostupné v NsP alebo pri lôžku |  |  |  |  |  |  |
| Centrálne rozvody plynov (O2, vzduch) |  |  |  |  |  |  |